封面

投标报价文件

项目名称：内镜中心信息发布显示屏

项目编号：BSRMYY-YNCG-2026-08011

采购人（名称）：重庆市璧山区人民医院

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

一、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

无。

二、项目基本情况

- （一）采购项目内容：

| 序号 | 设备名称 | 预计单价（元） | 采购量（台） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布显示屏（落地款） | 8500 | 2 | 17000 | 投标产品须为国产设备 |
| 2 | 信息发布显示屏（吊装款） | 8000 | 1 | 8000 | 投标产品须为国产设备 |
| 合计 |  |  |  | 25000 |  |

- （二）技术要求：（须完全响应）

1.信息发布显示屏（落地款）

（1）规格长短大小直径：1950mm(长）*756.7mm(宽）

（2）主要性能：①显示参数；显示屏尺寸：65英寸（16：9）；显示屏类型：LED液晶显示屏；画面显示尺寸：1428.5(长)×804.5(宽) mm；物理分辨率：3840*2160；显示色彩：16.7M , 98% sRGB；刷新率：（50-60Hz）；亮度：350/m2；         对比度：1000：1；视角（度）：89°/89°/89°/89°；显示屏防护：3mm全钢化高防爆；背光灯寿命：50000小时；②主机参数CPU：四核Cortex-A55,频率高达 1.9Ghz；GPU：Mali G52-MP2,支持AFBC(帧缓冲压缩）；内存：DDR- 2G；         存储：硬盘：≥EMMC-32G；通讯接口：集成百兆以太网控制器；操作系统：≥Android 9系统；接口：USB*2, MIC+音频口*1 RJ45*1；WIFI：通用2.4G UHF+蓝牙4.0；喇叭规格：3W /8欧× 2 扬声器

（3）安装方式；落地式安装；材质要求：金属材质；用途范围：医院信息发布、科室及医生介绍、宣传视频播放；环保节能要求：节能认证；是否与其他产品配套：信息发布管理系统（该系统由重庆佳来正典科技发展有限公司研发，系统名称是信息发布管理系统V1.0）；具体配置：2台，设备印刷医院专属标志；质保期限：3年

2.信息发布显示屏（吊装款）

（1）规格长短大小直径：1455.8mm(长）*830.6mm(宽）

（2）主要性能：①显示参数 显示屏尺寸：65英寸（16：9）；显示屏类型：LED液晶显示屏；画面显示尺寸：1428.48(长)×803.52(宽) mm；物理分辨率：3840*2160；显示色彩：16.7M , 98% sRGB；刷新率：（50-60Hz）；亮度：350cd/m2；对比度：1200：1；视角（度）：89°/89°/89°/89°；显示屏防护：3mm全钢化高防爆；背光灯寿命：50000小时；②主机参数 CPU：四核Cortex-A55,频率高达 1.9Ghz； GPU：Mali G52-MP2,支持AFBC(帧缓冲压缩）；内存：DDR- 2G；      存储：硬盘：≥EMMC-32G；通讯接口：集成百兆以太网控制器；操作系统：≥Android 9系统；接口：USB*2, MIC+音频口*1 RJ45*1；WIFI：通用2.4G UHF+蓝牙4.0；喇叭规格：3W /8欧× 2 扬声器

（3）安装方式：吊装；材质要求：金属材质；用途范围：党政信息发布、科室及医生介绍，消息发布；环保节能要求：节能认证；是否与其他产品配套：信息发布管理系统（该系统由重庆佳来正典科技发展有限公司研发，系统名称是信息发布管理系统V1.0）；具体配置：1台；质保期限：3年

- （三）商务需求：（须完全响应）

- 1.最高限价和报价要求

本项目为一次性采购3台信息发布显示屏最高限价25000元。供应商报价为人民币报价，包括但不限于设备费、配套辅材费、运输装卸费、安装调试费、资料装订及邮寄费、税费、保险费、设备计量检测费、质保期内设备保养维护费、易损件费用、验收检测费等完成本项目所需的一切费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。服务期间验收合格前发生的安全责任事故由供应商自行承担。供应商应提供产品分项报价，承诺采购人1年内续购该产品时供应商不得高于此次成交价执行且不得高于续购时全市采购平均价。

- 2.合同要求

（1）合同签订时限：成交供应商在接到成交通知后20日内与采购人签订采购合同和廉洁购销协议，供应商应指定销售代表姓名及联系方式，不得实施商业贿赂等不良行为。为保障产品质量和售后服务，合同签订前成交供应商应提供每个产品的授权材料，否则采购人有权拒绝签订合同。

（2）续购需求：预估采购人的其他科室或部门后续也有类似需求，如后续采购相关相同产品，供应商成交价格不得高于此次合同价格。

（3）培训要求：成交供应商对其提供产品首次使用前进行培训，确保操作员能正确熟练地使用。

（4）合同终止情形：设备使用过程中出现安全不良事件、质量故障频发； 合同周期内供应商出现2次及以上供货、履约违约行为；供应商虚报价格、违反最低价承诺；供应商存在廉洁违纪、弄虚作假行为；供应商主动放弃履约、无故拖延维保服务。合同终止后向采购人提供合同金额20%违约金。

- 3.交货期、交货地点及验收方式

（1）交货期

一般情况接采购人通知后，15个工作日完成安装调试。

（2）交货地点

采购人指定地点，未经采购人验收合格并书面签收前的货物丢失或损坏的风险由供应商承担。

（3）验收方式

按照采购招标文件对产品性能及参数逐项验收，验收争议时由采购人邀请第三方机构检测，费用由供应商承担，验收后使用中发现产品质量争议按照验收争议进行处理；产品到货初步验收无异常进行安装调试，安装调试并试运行1个月无异常才作为最终验收。

成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

产品在验收合格前，在送货、安装、调试过程中发生的一切安全事件和损失均由成交供应商负责，承担一切法律后果和经济损失。

验收合格后，供应商应将产品所有资料移交采购人，包括设备合格证、出厂检测报告、原厂说明书、操作手册、产品外包装等。

在使用过程中发现质量安全问题，成交供应商应与采购人共同对货物进行调查，必要时双方可封存并委托第三方公司进行检测鉴定，费用由供应商承担。

供应商提供的设备按照国家相关要求，应对需要进行计量检测的设备提供有资质的第三方计量检测合格报告。

验收产生争议，采购人有权委托有资质的第三方机构进行验收，相关费用由供应商承担。

- 4.付款方式

验收合格后支付合同金额100%，付款时供应商提供验收记录、培训记录、发票等资料，资料不齐采购人有权拒绝支付。如发现供应商提供虚假发票将被列入采购人不良记录供应商库，同时采购人有权拒绝支付发票内容的款项，并向有关部门进行举报。

- 5.履约保证金

无。

- 6.质量保证及售后服务

（1）产品质量保证期：

①供应商应明确承诺：质保期从最终验收合格之日起计算，设备整机质保不低于3年。质保期内非人为损坏免费更换或维修，维修为原厂配件；故障响应要求30分钟电话响应，4小时到达医院处置，故障处理期不作为，质保期后提供终身维护服务，维护费用按成本价收取，并提供易损件单独报价。设备突发故障维修的时长不纳入正常质保期限，质保期限根据维修时长相应顺延。保证设备质保期内开机率达95%(按365日/年计算)，且满足采购人采购以及供应商响应的设备使用功能，否则保修期双倍顺延。质保期内同一质量问题或故障经成交供应商两次维修后再次出现的，采购人有权要求成交供应商免费更换全新设备或退货处理。

②产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

③供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

④软件要求：供应商设备所提供的软件需正版化或取得相应的授权资料，终身免费升级，升级前应通知并得到采购人明确同意。采购人购买设备后生产厂家或供应商不得对本产品设置使用次数和试用时间限制。

⑤系统对接：凡涉及与医院信息发布系统、HIS、LIS等系统连接设备，要求具有标准数字接口，实现数据传输及提取，由成交供应商承担相应费用，供应商在响应投标前可实地踏勘评估费用；若报价产品没有匹配的接口，由成交供应商负责改造并承担相应费用；设备中所有数据归采购人所有，要求定期进行数据归档，如设备数据加密需免费提供解密数据，由成交供应商负责提供并承担相应费用，成交供应商无法履约时由生产厂家提供相关技术支持及费用（如涉及）。

⑥设备维保服务与采购人是否使用专用或同品牌耗材无关联、无绑定。成交供应商不得以采购人未使用其专用耗材、同品牌耗材或指定耗材为由，拒绝履行维保义务、拒绝提供维修服务或附加不合理条件，同时承诺专机专用耗材价格在设备全使用周期不得涨价（如涉及）。

（2）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小内响应，维修到达现场时间≤2小时（本地），维修到达现场时间≤24小时（外地）。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人要求升级的，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

1.4维修支持

配件供应时间≥10年。

1.5专用耗材及零配件

供应商须提供主要零配件目录（含报价）及专用耗材价格（如涉及），其中配套耗材价格不得高于药交所线上采购的最低价，如耗材价格低于药交所最低成交价应提供生产厂家或代理商的授权（授权可在成交后合同签订前提供）。采购人未承诺一定会采购供应商的耗材或零配件，供应商的耗材及零配件报价供采购人选择和参考。但供应商未提供零配件目录（含报价）的，产品质保期满后采购人将要求供应商免费提供采购人需要的原厂零配件。

1.6预防性维修/定期维护保养

保修期内每年提供定期维护保养服务，并提供详细的维保服务方案。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，设备原厂全保费用不得超过合同金额的5%。（供应商提供书面承诺）

（3）备品备件及易损件

质保期内，成交供应商免费维护工作的标准须达到：设备正常使用。设备维修超过48小时的应提供备用设备进行替代，保障患者的正常诊疗。成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，易损件的价格清单须在响应文件中列出并且承诺不得高于采购时全市采购平均价。供应商未提供易损件价格清单的，产品质保期满后采购人将要求供应商免费提供采购人需要的易损件。

- 7.踏勘现场

采购人不组织现场踏勘，供应商自行现场踏勘充分了解项目位置、运行情况、周边环境、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的服务不达标或服务期延长的，供应商自行承担相关责任。踏勘现场时发生的安全责任事故和相关费用由供应商自行承担责任，项目实施时不得影响周边居民的正常生活。

8.违约责任

（1）供应商未按采购人要求时限送货，每逾期一次承担200元违约金；设备出现质量问题、参数不达标、系统不兼容等问题，供应商需无条件退换货，并承担单次200元违约金，同时承担采购人全部经济损失；供应商违反采购承诺、弄虚作假的，采购人有权无条件终止合同并追责。

（2）出现下列情况之一的，采购人有权拒绝支付应付货款,并有权单方解除合同，供应商应承担不低于合同结算总金额30%的违约金，有特殊约定的按照特殊约定执行：①交付和验收整改超期以及供应商主动要求终止合同的；②供应商所供设备出现技术和质量问题，未无条件更换同品牌、同规格、同型号产品和提出整改措施，或整改效果不达标的；③供应商提供虚假书面材料的(如：资质文件、合格证明等)；④供应商未遵守《廉洁购销协议》相关条款的；⑤合同有效期内，未经采购人同意，供应商擅自转让债权变更收款公司信息的；⑥供应商相关资质文件未处于有效期内的(如：营业执照、许可证、授权委托书等)；⑦供应商所供产品与本合同约定或响应文件载明内容不一致的；⑧供应商及其产品发生泄漏医院数据及患者隐私事件，采购人有权解除合同并要求供应商返还已支付款项并承担合同金额1倍的违约金；⑨验收后使用中发现供应商提供的产品有质量或安全问题供应商未立即整改，采购人有权解除合同并要求供应商承担项目金额2倍违约金；⑩供应商交付前明知存在缺陷仍继续交付或交付后知晓缺陷未及时通知采购人并整改，采购人有权解除合同并要求供应商承担项目金额3倍违约金。

（3）因供应商违约导致采购人损失的，应赔偿对医院造成的直接和间接全部损失。

（4）供应商提供的竞标资料不真实的，承担因此给采购人造成的一切损失，同时采购人有权单方面终止合同并将其列为“供应商不良行为记录名单”进行管理。

（5）合同履行期间发生争议双方协商，协商不成向重庆市璧山区人民法院提起诉讼。

- 9.其他商务要求内容

（1）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在璧山区人民医院官网下载查看本项目采购文件以及变更公告等所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

（2）无论招标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（3）本次采购过程中如产生专家评审费等相关费用将由成交供应商承担。

（4）成交供应商未在规定时间内签订合同、拒绝签订履行采购合同等影响采购人正常工作的，采购人将纳入供应商不良行为记录进行管理。

（5）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（6）本项目不接受联合体参与投标。

（7）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（8）如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

（9）废标或流标情形：①首次询价无3家有效供应商；②供应商不能在规定时限内对响应材料的真实性和合理性进行说明；③供应商存在围标、串标等违法行为（采购人有权要求供应商提供制作响应文件的电子档，通过信息化识别供应商之间有无围串标行为）；④中选供应商存在虚假响应。

（10）无效响应情况：①供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；②供应商所提交的响应文件未按询价文件要求签字、盖章、份数；③供应商的报价超过采购限价的；④法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；⑤分公司单独投标未取得总公司的授权；⑥单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；⑦供应商未按照采购要求逐项提交佐证材料；⑧不能完全满足服务要求、商务需求的；⑨供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；⑩按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（11）供应商有以下情形之一的，将纳入不良行为记录，采购人将终止与供应商合同，并取消其两年内参加采购人的药品、设备、耗材招标投标的资格：①经人民法院判决认定构成行贿犯罪，或者犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，人民法院依据刑罚判处免于刑事处罚的；②行贿行为情节轻微，人民检察院作出不起诉决定的；③被纪检监察机关以贿赂立案调查，并依法作出相关处理的；④被列入国家、市卫生健康行政部门政务网站公布的商业贿赂不良记录名单的；⑤被列入国家医疗保障局网站公布的价格招采信用评价“特别严重”和“严重”失信评定结果名单的；⑥因行贿、违法经营等行为被财政、工商行政管理、食品药品监管等部门列入不良执业记录或作出行政处罚的；⑦因串通投标、无正当理由不与采购人签订合同、提供虚假材料谋取中标、中标后提供假冒伪劣产品或无正当理由拒绝履行协议等严重违法失信行为的；⑧法律、法规、规章规定的其他情形。

（12）采购人认为有响应供应商围串标风险，供应商无条件提供原始响应文件电子档（必须和纸质文件内容完全一致）配合采购人进行调查核实。

（13）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（14）投标档案袋密封要求（务必密封严实，密封不严采购人有权拒绝接收），如下图：

投标书

重庆市璧山区人民医院：

我们收到贵院                     的邀标文件（编号              ），经详细研究，愿意参加投标。提交下述文件正本一份，副本一式三份。文件包括：

1.资格条件

2.基本资格条件承诺函

3.法定代表人身份证明书

4.投标人法定代表人授权委托书

- 5.报价表及明细表

6.技术要求对照表

7.商务需求对照表

8.供应商类似项目业绩资料

9.技术要求对应参数的佐证材料

10.质保期内设备维修保养服务方案

11.零配件及易损件目录清单（含报价）

12.投标廉政承诺书

供应商名称（公章）：

年    月   日

一、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

1.若所投产品属于第三类医疗器械的，应提供《医疗器械生产（经营）企业许可证》；若所投产品属于第二类医疗器械的，应提供第二类医疗器械的备案证明（可提供《第二类医疗器械经营企业备案证》或营业执照（应有具备经营或销售第二类医疗器械的相关内容））；

2.若所投产品属于第二类或第三类医疗器械的，应提供中国境内合法的《医疗器械注册证》。

二、基本资格条件承诺函

致重庆市璧山区人民医院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（ 评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

年    月    日

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：重庆市璧山区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________（投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件、联系电话）

供应商名称（公章）：

年   月   日

四、投标人法定代表人授权委托书

- 投标人法定代表人授权委托书

邀标文件编号：

邀标项目名称：

日    期：

致：重庆市璧山区人民医院

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（投标人法定代表人姓名）特授权                 （被授权人姓名、身份证号码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约、验收、结算等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：

职  务：                        职  务：

联系电话：                      联系电话：

（附身份证或护照复印件）

供应商名称（公章）：

年   月   日

五、报价表及明细表

- 报价表

- 重庆市璧山区人民医院（采购人名称）:

- 我方收到你单位            （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 1．愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的产品，总报价为人民币大写：      元整；人民币小写：     元。

- 2．我方现提交的响应文件为：加盖鲜章纸质件。

- 3．我方承诺：本次询价的有效期90天。

- 4．我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

- 5．在整个询价采购过程中，我方若有违规行为愿接受相关法律处罚。

- 6．我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 供应商名称（公章）：

年   月   日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |

备注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

六、服务要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离 （正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“服务要求”中的全部内容；此表可增减。

七、商务需求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离 （正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“商务需求”中的全部内容；此表可增减。

八、供应商类似项目业绩资料（如合同或发票）

九、技术要求对应参数的佐证材料（如产品使用说明书、技术白皮书、检验检测报告等，如资料不全或不清晰采购人有权要求供应商补充提供或原件资料，否则视为无效响应）

十、质保期内设备维修保养服务方案（格式自定）

十一、零配件及易损件目录清单（含报价，报价不得高于重庆市市场销售平均价）

十二、投标廉政承诺书

投标廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材、货物、服务、工程等采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后20天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方：      （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

年   月   日

        - （结束）