科室产品需求登记
	需求科室
	科教部（中心实验室）

	登记人
	胡杰
	登记时间
	2026年2月28日

	产品名称
	高通量智能3D细胞分析仪 

	用途
	高通量智能细胞分析仪既实现了定量的数据结果分析，又可以提供高质量的图片结果，既能充分兼顾研究的平面化需求，又能完全满足深入的研究分析探索

	需求功能
	硬件：

光源：LED光源

物镜：4x物镜（NA=0.2），10x物镜（NA=0.3）

荧光通道： EX:480/30nm EM:535/40nm；

EX:540/25nm EM:620/60nm 

成像元件（相机）：16位制冷1000万像素彩色CMOS

聚焦方式：激光自动聚焦/图像自动聚焦

耗材兼容：6-384孔板，玻片，35/60/100mm培养皿，T25/T75培养瓶

载物台X/Y轴最大行程：X-115mm  Y-220mm

Z轴层扫范围：0-2mm；最小层扫间距：1um

辅助功能：内置扫码器、可整合第三方自动化设备

系统组成：系统主机、电脑、显示器

电脑主机配置至少满足以下要求：i7处理器 ，64G内存，2T固态硬盘+ 4T机械硬盘，1650S 4G显卡

软件：

分析模块：细胞增值、细胞划痕模块、通用类器官模块、通用类器官药敏模块、类器官AOPI模块、3D类器官杀伤模块、肿瘤球分析等

采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野分析、Z轴层扫

图像呈现：凹液面呈现专利技术，孔边缘可以清晰成像。

图像识别：AI算法。6~384孔板自动拼接、自动识别3D细胞团或类器官等。

单次最大检测通量为384个

拍照时间：24孔板每孔8个视野，每个视野层扫20层≤8min

96孔板每孔1个视野，每个视野层扫10层≤4min

类器官模块分析结果：类器官总个数、类器官总面积、平均长轴、平均短轴、平均直径、平均圆度、轮廓粗糙度、中空度、偏心率、汇合度等参数

辅助功能：分析结果色阶表、类器官视频流、类器官图片标记、计算器、类器官标识等

合规性：审计追踪、权限管理

数据呈现：Excel、PDF、JPG

数据导出：U盘、移动硬盘、打印机、互联网

客户端扩展需求，提供相关图片和应用识别需求，通过AI识别训练后，就可生成对应算法，便于快速整合到软件上，直接提供给客户使用。

该仪器设备涉及的科研领域（主要工作内容）；

（1）肿瘤细胞群体及微环境研究，如：细胞凋亡/自噬，细胞增殖/毒性/细胞划痕/细胞迁移等；

（2）肿瘤免疫治疗相关研究，如Car-T细胞治疗（2D&3D细胞）,NK细胞杀伤等；

（3）高通量筛选,如：基于细胞系的药敏药效筛选等

（4）药物研究和筛选：药物耐受途径研究，药物毒性评价等。

当今细胞水平的分析流程，均需要在获取定量数据分析结果的同时，也能获得丰富的表型实验结果。高通量智能细胞分析仪是具备明场，荧光成像，高内涵分析等功能的设备。可以满足日益发展的细胞学实验需求，保障上述研究实验快捷高效的开展。

（5）类流式分析

（6）高通量的明场+双荧光细胞计数及RFP和GFP的转染效率分析

（7）类器官、3D细胞基础研究、药敏药筛研究。

	其他
	


